一.参数设置

1. 接好传感器（将插头上的2个螺丝拧紧）使仪表进入正常工作状态。

2. 按如下所示操作步骤进行参数设置, 按【*】键表示确认并进入下一步。

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按 【→0←】 【ON】 | 〖000000〗 〖999999〗 〖 0〗 | 在关机状态，按住【→0←】键不要放开，再按【ON】键，显示〖UE- 7.9〗允许参数设置及称量标定 |
| 2 | 按【*】 按【*】 | 〖CAL SP〗 〖 -Set-〗 | 进入秤量标定状态 进入参数设定状态 |
| 3 | 按【→】 | 〖d 1〗 | 分度值的选择 |
| 4 | 按【↑】 按【↑】按【↑】 | 〖d 2〗 〖d 5〗 〖d 0.1〗 | 11/1/2/5/0.1/0.2/0.5/0.01/0.02/0.05/0.001/0.002/0.005/10/ 10/20/50/100/200/500/0.10/0.20/0.50/0.010/0.020/0.050 比如：分度值d = 0.1 |
| 5 | 按【*】 按【→】 按【→】 按【↑】按【↑】 按【↑】 | 〖 6000〗 〖000000〗 〖000000〗 〖001000〗 〖002000〗 〖003000〗 | 最大秤量设定 万位数字闪烁显示 千位数字闪烁显示 千位数字增加一 千位数字增加二 千位数字增加三，比如：最大秤量为3000 |
| 6 | 按【*】 按【→】按【↑】按【↑】 按【↑】 | 〖FLt 10〗 〖FLt 00〗 〖FLt 10〗 〖FLt 20〗 〖FLt 30〗 | 00—99滤波参数的选择，数值小，响应速度快，数值大稳定性好，十位数字闪烁显示 称重条件好时选择小值，称重条件差时选择大值 比如：滤波参数FLt = 30 （出厂FLt = 0） |
| 7 | 按【*】 按【→】按【↑】按【→】按【↑】 | 〖AutP10〗 〖AUtP00〗 〖AUtP10〗 〖AUtP10〗 〖AUtP11〗 | 个位数数字的选择表示有/无自动关机功能 个位数 = 0 表示无自动关机功能 个位数 = 1 表示有自动关机功能 十位数表示零点跟踪范围的选择（0～9）： 1：0.4d 2:0.8 d 3:1.2 d 4:1.6 d 5:2d 6:2.4 d 7:2.8 d 8:3.2 d 9:3.6 d 同时十位数表示开机置零范围的选择 十位数 = 0开机不置零 十位数 ﹥ 1开机置零20﹪F·S 十位数闪烁显示 十位数增加一 个位数闪烁显示 个位数增加一,比如AUtP ＝ 11 （出厂AUtP ＝ 10） |
| 8 | 按【*】 | 〖Adr 00〗 | RS-232通讯地址的选择，Adr ＝ 00，连续串行输出 |
| 9 | 按【*】 按【↑】 | 〖b 2400〗 〖b 4800〗 | 通讯波特率的选择：1200→2400→4800→9600 比如：b=4800 (出厂 b=2400) |
| 10 | 按【*】 | 〖 0.0〗 | 参数设定操作结束可继续称量标定 |

二.称量标定

如刚进行以上参数设置操作且没有关机可直接继续进行以下操作，按表所示步骤进行称量标定

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【*】 按【→】 | 〖CAL SP〗 〖CAL 00〗 | 秤量标定状态 进入零位标定状态 |
| 2 | 按【*】 | 〖------〗 〖 300.0〗 | 表示正在进行零位校正 数秒后，显示最大称量值 |
| 3 | 放全量砝码后按【*】 | 〖------〗 〖 300.0〗 | 表示正在进行最大秤量校正 数秒后，显示最大秤量值，标定结束 |
| 4 | 按【→】 按【→】 按【↑】 按【↑】 | 〖000000〗 〖000000〗 〖001000〗 〖002000〗 | 如加载砝码不是最大秤量可按【→】和按【↑】输入实际加载值千位数字闪烁显示 千位数字增加一 千位数字增加二，比如加载砝码为200 |
| 5 | 按【*】 | 〖------〗 〖 200.0〗 | 仪表正在进行秤量校正 数秒后，显示秤量值，标定结束 |

三.查看A/D转换内码值

检查传感器连线正确与否，可以查看A/D转换内码，正常零位的A/D转换内码值在：40000±5000左右.如刚进行以上参数设置操作且没有关机可直接继续进行以下操作，按图表所示步骤进行A/D值的查看；

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【*】 | 〖CAL SP〗 | 秤量标定 |
| 2 | 按【*】 | 〖 -Set-〗 | 称量参数的设定 |
| 3 | 按【*】 | 〖 -A-d-〗 | A/D转换内码值 |
| 4 | 按【→】 | 〖 37000〗 | 进入A/D值的显示，显示A/D值为37000 |
| 5 | 按【*】 | 〖 0〗 | 返回正常称重状态 |

四.恢复出厂设置

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【*】 | 〖CAL SP〗 | 秤量标定 |
| 2 | 按【*】 | 〖 -Set-〗 | 称量参数的设定 |
| 3 | 按【*】 | 〖 -A-d-〗 | A/D转换内码值 |
| 4 | 按【*】 | 〖 FACt〗 | 恢复出厂设置 |
| 5 | 按【→】 | 〖 0〗 | 返回正常称重状态 |

出厂参数：d=1  F·S=15000  Flt=00  Autp=10  Adr=00  b=2400